## Sheet1
汇总表
房间号 | 设备名称 | 冷却循环水需求 |  |  | 去离子水需求 |  | 联系人及电话 | 备注
|  | 水温范围(℃) | 进口水压(Mpa) | 管径 | 数量 | 管径
4#207 | 腐蚀间操作台 |  |  |  | 1 | 4分 | 杨瑞 82304968 | 材料G组
1#118 | 抛光机用水 |  |  |  | 3 | 4″ | 王应力 13651108835 | 建议管径6″（材料F组）
1#120 | 清洗平台 |  |  |  | 4 | 4″ | 王应力 13651108835 | 建议管径6″（材料F组）
1#111 | 腐蚀柜 |  |  |  | 3 | 4″ | 杨俊 15901320246 | 建议管径6″（材料F组）
2-213 | 腐蚀清洗间 |  |  |  | 1 | DN15 | 材料E组 | 已有(材料E组) | 已有
2-213 | ICP | 25 | 0.55 | DN15 |  |  | 材料E组 | 在用(材料E组) | 在用
2-213 | PECVD | 25 | 0.55 | DN15 |  |  | 材料E组 | 在用(材料E组) | 在用
2-213 | 磁控溅射 | 25 | 0.55 | DN15 |  |  | 肖红领/4140 | 在用(材料E组) | 在用
2#101A | 纯水机 |  |  |  | 1 | DN15 | 王欣，4450 | 已有(材料D组)
2#228 |  |  |  |  | 1个龙头，每年约20立方米 | 4分 | 尹志岗，4469 | 24小时运行，周末及节假日开放(材料C组)
1#102 | 冲洗 |  |  |  | 1 | DN15 | 王伟 4346 | 已有（材料B组）
1#109 | 冲洗 |  |  |  | 1 | DN15 | 王伟 4346 | 已有（材料B组）
1#110 | 冲洗 |  |  |  | 1 | DN15 | 王伟 4346 | 已有（材料B组）
1#309 | 冲洗 |  |  |  | 1 | DN15 | 王伟 4346 | 已有（材料B组）
2#235 | 退火炉 | 室温 | 0.55Mpa | 1/4英寸 | 1 | 1/4英寸 | 刘雨 13701355439 | 材料A组5陈涌海
2#102 | 腐蚀间 |  |  |  | 1 | DN20？ | 徐波，4227 | 材料A组4徐波
2#112 | 低震动闭循环制冷机 | < 24 | 0.18～0.68 | DN15？ |  |  | 叶小玲，4227 | 材料A组4徐波
2#209 |  |  |  |  | 1 | DN15 | 张艳华，4530 | 目前未使用冷却水和去离子水，未来有可能增加一个腐蚀柜需要一个去离子水龙头。（材料A组3马文全）
1#402B | 无（冲洗、清洁片子） |  |  |  | 1 | 4分 | 吕尊仁 4034/15652192448 | 目前去离子水下午4点左右就没有了，希望工作日可以24小时供应（材料A组2杨涛）
4#209 |  |  |  |  | 1 | DN15 | 孙虹，82305420 | 材料A组1金鹏
单晶楼西 | 腐蚀柜 |  |  |  | 少量 | 4分管 | 齐爱谊、15810470613 | 固态光电信息技术
7#112 | 腐蚀柜 | 无 | 无 | 无 | 1 | 4分 | 王磊13020071648 | 纳米光电子微纳光电器件组
2#409 | MOCVD(小) | 22℃±1 | 0.4Mpa |  | 4 | 4分 | 吴刚 82304137 | 纳米光电子张冶金
2#409 | MOCVD(大) | 22℃±1 | 0.4Mpa |  |  |  | 吴刚 82304137 | 纳米光电子张冶金
2#409 | XRD双晶衍射仪 | 22℃±1 | 0.41Mpa |  |  |  | 吴刚 82304137 | 纳米光电子张冶金
1号楼104 | 平时清洗零件 | 无 | 无 | 无 | 每年10吨以下 |  | 刘元辉 82304582 | 光电系统实验室
4号楼102 | 高能离子注入机 | 室温 | 0.55Mpa | 直径47毫米 |  |  | 18310559676 | 集成中心高能离子注入组
1号楼504 |  |  |  |  | 1 | 现在的口径即可 | 张广泽 5061
203A | 超高真空CVD | 25-37 | 0.55 | 现在的口径即可 | 1 | 现在的口径即可 | 张广泽 5061 | 希望24小时供应
1#楼525 |  |  |  |  | 平时每天一般不超过50升，偶尔多些，不超过80升 | 22mm | 归强 13910777459 | 光电研发C组
1#楼122 |  |  |  |  | 偶尔会用但一般不超过10升 | 27mm | 黄北举13811815028 | 光电研发C组
1#103 | MOCVD |  |  |  | 10立方米/年 | 4分 | 82304424王海 | 光电研发F组
4#207 | 清洗 |  |  |  | 10立方米/年 | 4分 | 82304424王海 | 光电研发F组
1#230 | 去离子水 |  |  |  | 1 |  | 杜云82304523 | 光电研发中心A组
1#211 | 去离子水 |  |  |  | 1 |  | 杜云82304523 | 光电研发中心A组
1#317 | 去离子水 |  |  |  | 1 |  | 杜云82304523 | 光电研发中心A组
4#106 | 抛光机、清洗槽共3台 |  |  |  | 3台设备总量：1吨/月 | 4、6分管均可 | 王玥，4473 | 光电研发中心K组
| 抛光机 |  |  |  | 0.2吨/月 | 4、6分管均可 | 王玥，4473 | 光电研发中心K组
| 抛光机 |  |  |  | 0.2吨/月 | 4、6分管均可 | 王玥，4473 | 光电研发中心K组
| 清洗槽 |  |  |  | 0.6吨/月 | 4、6分管均可 | 王玥，4473 | 光电研发中心K组
2号楼113 | 无 |  |  |  | 1 | 2 cm | 赵旭鹏 15210562065 | 超晶格赵建华组
2号楼515 | 无 |  |  |  | 1 | 2 cm | 赵旭鹏 15210562065 | 超晶格赵建华组
2#302 | 闭循环氦压缩机 | 25 | 0.3 | 25mm | 1 | 25mm | 申超 13811177947 | 1、目前没有管路。2、希望7*24小时供水。3、建议按照用水量收费（超晶格室A－低维组）
2#306 | 闭循环氦压缩机 | 25 | 0.3 | 25mm |  |  | 章昊17718346941 | 1、希望7*24小时供水。2、建议按照实际用水量收费（超晶格室A－低维组）
2#325 | 蒸发炉 | 20℃-25℃ | 0.35 | 4分管 | 1 | 4分管（已有） | 徐萍13718116774 | 1.希望考虑闲时用水量，保证管道安全。2.循环水清洁 问题希望引起重视，太脏了，堵塞设备管道，过滤细些3。按实际用水量计量收费（超晶格室A－低维组）
2#108 | 闭循环氦压缩机 | 25 | 0.3 | 25mm |  |  | 朱汇13718138871 | 1、建议按照实际用水量收费（超晶格室A－低维组）
2号楼415 | 稀释制冷机 | 20 | 0.1 | 四分管（内径10mm） | 清洗样品用 |  | 张弛：18010119365 | 去离子水需要量不大，用于样品清洗（超晶格C组）
2号楼415 | 无液氦低温恒温器 | 20 | 0.1 |  |  |  | 张弛：18010119365 | （超晶格C组）
2号楼415 | 手套箱 | 20 | 0.1 |  |  |  | 张弛：18010119365 | （超晶格C组）
2号楼507 | 快速退火炉 | 25-35 | 不清楚 | 常用即可，无固定要求 | 1 | 无固定要求，能正常出水使用即可 | 何力 18762457626 | 超晶格室骆军委课题组
2/413 |  |  |  |  | 3 | 20毫米 | 王国强15011598623 | 超晶格D组
2/115 |  |  |  |  | 3 | 20毫米 | 王国强15011598623 | 超晶格D组
2#410 | 光调制反射光谱仪 | 4-27℃ | 下限：0.21Mpa 上限：0.69Mpa | Φ17mm |  |  | 刘雪璐 18800124191,4263 | 需冷却水周末运行（超晶格H组）
2#410 | 紫外激光器 | 35℃以下 | 下限：0.24Mpa 上限：0.48Mpa | Φ15mm |  |  | 刘雪璐 18800124191,4263 | 需冷却水周末运行（超晶格H组）
2#307 | 低温磁场 | 10-25℃ | 日常工作于：0.20~0.35Mpa 上限：0.75Mpa | Φ12.7mm |  |  | 刘雪璐 18800124191,4263 | 设备7天24小时运行，因此需冷却水周末运行（超晶格H组） 冷却水里有很多渣子，不干净，不知是管道老化还是什么原因，望解决
2#307 | 4K低温光谱系统 | 27℃以下 | 下限：0.20Mpa 上限：0.60Mpa | Φ12.7mm |  |  | 刘雪璐 18800124191,4263 | 需冷却水周末运行（超晶格H组）
2号楼317 | 减振型紧凑光学显微镜低温恒温器系统（1） | 无特殊要求 |  |  |  |  | 钱轩5204 | 只需要冷却水（超晶格A组姬扬小组）
2号楼317 | 减振型紧凑光学显微镜低温恒温器系统（2） | 无特殊要求 |  |  |  |  | 钱轩5204 | 只需要冷却水（超晶格A组姬扬小组）
2.目前冷却水水温范围为25-37℃，出口压力为0.55Mpa。设备温度或压力需求超出此范围的也可以填写，是否可保障需汇总后研究决定。
3. 请大家在2020年5月15日下班前将数据电子表发送到于光军邮箱:gjyu@semi.ac.cn 。